Лекция 8. Использование оптических приборов

Действие оптических (оптико-механических) приборов основано на использовании световой энергии. С помощью приборов, дающих действительное изображение предмета и имеющих в плоскости изображений пластинки с делениями или перекрестием, можно производить измерения двояким путем.

1. Оптическая система вместе с жестко с ней связанной штриховой пластинкой может перемещаться относительно предмета. Точность визирования в основном обуславливается увеличением, даваемым микроскопом. Величина перемещения измерительного прибора равняется измеряемому размеру изделия. Погрешность при измерении этого перемещения входит целиком в результат измерения. Определение масштаба изображения в этом случае не обязательно.

2. Оптическая система неподвижна; штриховая пластина либо перемещается в плоскости изображения, либо имеет шкалу. Средством измерения является оптическая система. Точность визирования (контакта) с измеряемой поверхностью та же, что и в первом случае. Величина перемещения штриховой пластинки соответствует размерам действительного изображения. Следовательно, в результат измерения входит погрешность масштаба изображения, поэтому она должна быть точно известна, а изображение строго подобно предмету. Для этого целесообразно применять телецентрический ход лучей.

Оптические приборы подразделяют на три разновидности:

приборы с оптическим способом визирования с измеряемой поверхностью и механическим измерением перемещение точки визирования;

приборы с механическим соприкосновением с контролируемым изделием и оптическим измерением перемещения точки соприкосновения;

прибор с оптическим устройством для наблюдения контролируемого изделия и оптическим измерением перемещения точки визирования. К приборам первой разновидности относят инструментальные микроскопы и проекторы. Микроскопы инструментальные предназначены для измерения наружных и внутренних линейных и угловых размеров изделий в прямоугольных и полярных координатах. Они состоят из головки главного микроскопа и приспособления, с помощью которого сама головка, либо контролируемое изделие могут перемещаться в одной или двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Во многих конструкциях микроскопов окулярная штриховая пластинка может вращаться, что позволяет производить, кроме линейных, и угловые измерения. Величина перемещения измерительного стола определяется с помощью окулярного микрометра, концевых мер или штриховой меры. Отсчеты по шкалам чаще всего производят с помощью отсчетных окуляров с неподвижными делениями.

Инструментальные микроскопы используют чаще всего непосредственно на рабочих местах, а также для измерения параметров резьбы. Изготовляют в основном двух видов: малая модель – ММИ и большая модель – БМИ, которые различаются диапазоном измерения. Прибор ММИ имеет диапазон измерения 75 мм в продольном направлении и 25 мм в поперечном. Величина отсчета по микропаре 0,01 мм. При размере свыше 25 мм используют концевые меры длины. Прибор БМИ имеет диапазон измерения до 150 мм в продольном направлении и 50 мм в поперечном. Величина отсчета на микропаре 0,005 мм, что достигается в основном увеличением диаметра барабана микропары. Появились микроскопы, у которых микропара снабжается импульсными устройствами с цифровым отсчетом.

Проектором в машиностроении называется оптический прибор, в котором оптическое устройство формирует изображение измеряемого объекта на рассеивающей поверхности, служащей экраном (ГОСТ 19795-82). Проектор служит для контроля и измерения изделий, имеющих сложный контур (профильные шаблоны). С помощью отраженного света можно измерять также контуры заточек, канавок, расстояние между центрами нескольких отверстий.

Различают:

контроль увеличенного действительного изображения, спроектированного на экран или матовое стекло;

измерение с помощью координатного измерительного стола и измерительного перекрытия на экране.

В первом случае необходимы объектив с телецентрическим ходом лучей и плоскостность изображения; масштаб изображения должен быть отъюстирован на расстояние экран – объектив. Поэтому увеличительный профиль сравнения (эталонный образцовый чертеж) должен лежать строго в плоскости проекционного экрана, чертеж не должен быть покрыт стеклянной пластинкой, так как иначе изменяется оптическая длина пути. Необходим контроль масштаба изображения, который производится путем измерения проекционного изображения с помощью точной шкалы. При необходимости увеличения меняют объектив и производят подгонку телецентрического хода лучей от осветителя.

Во втором случае предмет перемещают в прямоугольной системе координат; оптическая система является только средством визирования. Не требуется точной юстировки масштаба изображения, так как он лишь повышает точность измерения или визирования.

Приборы второй разновидности основаны на получении автоколлимационного изображения. Автоколлимацией называется ход световых лучей, при котором они, выйдя из некоторой части оптической системы параллельным пучком, отражаются от плоского качающегося зеркала и проходят систему в обратном направлении.

К этим приборам относятся:

оптиметр вертикальный и горизонтальный;

оптический длиномер вертикальный и горизонтальный;

интерферометр;

измерительная машина;

гониометр.

Приборы этой группы применяют для измерения методом сравнения с установочной мерой (размер концевых мер длины) или сравнением размера со шкалой, встроенной непосредственно в прибор.

Оптиметр – прибор для измерения линейных размеров сравнением с мерой, преобразовательным элементом в котором является рычажнооптический механизм. Непосредственно измерительной головкой в этом приборе является трубка оптиметра, которая бывает окулярного и проекционного (экранного) типов. В трубке окулярного типа наблюдатель смотрит в окуляр и отсчитывает значения размера по шкале, а в трубке проекционного типа – отсчет производится на экране.  Оптиметры изготовляют в двух вариантах: вертикальные – с вертикальной линией измерения и горизонтальные – с горизонтальной линией измерения. Вертикальный оптиметр предназначен для контактных измерений при контроле наружных размеров методом сравнения измеряемого изделия с концевыми мерами, калибрами или деталями – образцами. Горизонтальный оптиметр предназначен для тех же целей, но позволяет кроме измерений наружных размеров проводить измерения внутренних размеров. Стол горизонтального оптиметра может совершать ряд линейных и угловых перемещений, позволяющих проводить точную установку детали по линии измерения. Как вертикальные, так и горизонтальные оптиметры выпускают с отсчетом в окуляре или на проекционном экране (ОВО-1, ОВЭ-02, ОВЭ-1).

Оптический длиномер – прибор для измерения линейных размеров сравнением со значением по шкале, встроенной в этот прибор и перемещающейся вместе с измерительным стержнем. Дробные значения отсчитываются по шкале с помощью нониуса, встроенного в окулярный или проекционный микроскоп. В зависимости от конструкции стоек, в которых устанавливают длиномеры, они, как и оптиметры, бывают вертикальные и горизонтальные (ИЗВ-1; ИЗВ-2; ИЗВ-3).

Горизонтальные длиномеры делят на группы в зависимости от их назначения. Длиномеры на горизонтальных стойках типов ИЗВ предназначены для тех же целей, что и горизонтальные оптиметры, но измерения здесь ведут непосредственным прямым методом, без применения установочных мер длины. Горизонтальный длиномер типа ИКУ-2 предназначен для измерения наружных и внутренних линейных и угловых размеров в прямоугольных и полярных координатах.

Длиномеры и измерительные машины относят к группе приборов, предназначенных для измерения больших длин по одной оси координат. Погрешность измерения длиномером зависит от измеряемого размера и температурных условий. При рекомендуемых условиях измерения погрешность измерения составляет от 1,5 до 3 мкм, при использовании только шкалы длиномера. При измерении методом сравнения с концевыми мерами длины первого класса погрешность составляет от 1,5 до 2,5 мкм. Гониометры служат для измерения углов бесконтактным методом с помощью автоколлиматора непосредственно по лимбу.

Гониометры выпускают следующих типов:

ГС-1, ГС-2, ГС-5, ГС-10, ГС-30 с ценой деления 1; 2; 5; 10 и 30

соответственно и погрешностью измерения любого угла одним приемом из трех наведений и отсчетов на любом участке лимба соответственно 1; 2; 5; 10 и 30

Серийно выпускают гониометры типов ГС-1М, ГС-5, ГС-10 и ГС-30.

Принципиальная схема устройства гониометров в основном одинакова. В основании прибора на опоре неподвижно установлена ось вращения прибора, на которую крепится лимб, алидада и предметный столик. Лимб может вращаться совместно со столиком или совместно с алидадой. Алидада имеет отсчетное устройство и колонку со зрительной трубой, которой прилагаются автоколлимационные окуляры. Отсчетное устройство представляет собой оптический микрометр. У большинства гониометров на основании неподвижно укреплена колонка с установленным на нем коллиматором. Коллиматор служит для измерения углов и других различных оптических измерений. Более точным и усовершенствованным прибором является гониометр-спекртометр ГС-1М. Серийно выпускаемые образцы имеют предел допускаемой погрешности измерения углов 2. Диаметр делительной окружности лимба составляет 412 мм, цена деления лимба 10; диаметр предметного столика 150 мм. Гониометры поверяют по ГОСТ 13419-74. Оптические делительные головки (ОДГ). Головки предназначены для проведения угловых измерений и делительных работ. Выпускают делительные головки следующих типов: ОДГЭ-1, ОДГЭ-2, ОДГЭ-5. Принцип действия ОДГ основан на сравнении контролируемых угловых величин с углами поворота их шпинделя, отсчитываемыми по точному лимбу. Основными деталями головки являются оптический лимб и шпиндель. Лимб неподвижно укреплен на шпинделе внутри корпуса. Шпиндель вращается в подшипниках, закрепленных в корпусе головки. В нижней части корпуса головки расположен червяк, сцепляющийся с червячным колесом, закрепленным на шпинделе. Установленные углы отсчитывают с помощью отсчетного микроскопа. ОДГ могут быть использованы как технологическое приспособление для поворота изделий на заданный угол при легких работах на металлорежущих станках.

Интерферометр – измерительный прибор, основанный на интерференции света. Принцип действия всех интерферометров одинаков и различаются они только способами получения так называемых когерентных пучков света, т.е. таких складываемых пучков, которые обладают постоянством разности фаз: при их сложении определяется амплитуда суммарных колебаний. Контактные интерферометры предназначены для измерения наружных размеров с использованием стеклянных пластин.

Диапазон измерения вертикального интерферометра 150 мм, горизонтального – до 500 мм. Погрешность измерения вертикальными интерферометрами при использовании концевых мер длины второго разряда составляет от 0,25 до 0,4 мкм. Эти интерферометры чаще всего используют для аттестации концевых мер длины на третий разряд.

Измерительная машина – прибор для измерения линейных размеров сравнением со шкалой, встроенной неподвижно в этот прибор, с отсчетом дробных значений с помощью дополнительной шкалы, перемещающейся вместе с одним измерительным наконечником и по трубке оптиметра (тип ИЗМ-1, 2, 4, 6). Принципиальное построение машины аналогично оптическому длиномеру, т. е. имеется шкала с большим интервалом, который делится с помощью дополнительной шкалы, и устройство для отсчета значений с ценой деления 0,001 мм. Измерительные машины предназначены в основном для измерения больших размеров (более 1000 мм) и относятся к горизонтальному типу. Измерения на машине производятся непосредственным методом или методом сравнения с мерой. При измерении методом сравнения с мерой отсчитывается отклонение от настроенного размера с использованием шкалы трубки оптиметра. Применяют измерительные машины в основном для аттестации больших концевых мер длины и очень часто – для определения размера микрометрических нутромеров после их сборки.

Технические характеристики задаются интервалом размера в общем диапазоне до 10000 мм. Погрешность измерения на машинах методом сравнения с мерой размеров до 500 мм от 0,4 до 2 мкм. При измерении методом непосредственной оценки, т.е. с использованием всех шкал, погрешность измерения при рекомендуемых условиях составляет от 1 до 20 мкм. Основными представителями третьей разновидности оптических приборов являются универсальный микроскоп и универсальный измерительный микроскоп (УИМ). К этому виду приборов относятся и бесконтактные интерферометры. Универсальным микроскопом называется оптический прибор для измерения линейных и угловых размеров в плоскости с визированием измеряемых точек или линий с помощью микроскопа и отсчетом значений размера по оптическим шкалам.

Универсальный измерительный микроскоп (УИМ) представляет собой двухкоординатную измерительную машину (КИМ). Если в КИМ определяется размер только в одном направлении, то в УИМ измерения проводятся и в перпендикулярном направлении. Положение продольных и поперечных салазок определяется по стеклянным шкалам с помощью отсчетных микроскопов, снабженных окуляром со спиральным нониусом.

При измерении резьб для повышения точности часто используют измерительные ножки. УИМ имеет диапазон измерений в продольном направлении 200 мм, в поперечном 100 мм. Цена деления отсчетных линейных устройств 0,001 мм, а угломерного устройства.

Изготавливают микроскопы для измерения размеров до 500 мм по продольной шкале и 200 мм – по поперечной. Отсчет размеров может производиться по проекционному устройству (экранный). В некоторых проекционных микроскопах имеется цифровой отсчет размера. Приборы обычно снабжаются всевозможной оснасткой для проведения различных измерений, поэтому они и называются универсальными. Применение лазеров для линейных измерений. Использование лазеров, особенно газовых лазеров видимого диапазона, чрезвычайно расширило область применения оптических методов измерения расстояний и углов.

Пространственная погрешность лазерного света позволяет коллимировать пучки с расходимостью, вызванной только дифракцией. Благодаря этому приборы с применением лазера обеспечивают угловую точность около 1 мкрад при работе на расстояниях порядка сотен метров. Лазеры создают излучение наиболее высокой интенсивности по сравнению со всеми известными источниками света. Интенсивность лазера превышает наибольшую интенсивность неотфильтрованных некогерентных источников света примерно в 10 раз. Поэтому визирование можно выполнять путем непосредственной посылки пучка света в заданном направлении, а интерферометрические измерения проводить в нормально освещенном помещении и даже на открытом воздухе. Дистанции, на которых можно выполнять оптические измерения, возрастают при этом во много раз. Одним из наиболее простых способов применения лазеров является метод визирования.

Установив лазер, можно идти вдоль его условной «оптической струны», выверяя положения различных элементов конструкции. Визирование может быть дополнительно обеспечено сервоконтролем. Технику визирования широко применяют при сборке и монтаже самолетов, нефтехимического оборудования, кораблей, при нивелировании, проходке туннелей, юстировке многоэлементных оптических систем, при строительстве больших сооружений. Основным и наиболее распространенным методом измерения с помощью лазеров является измерение длины с использованием обычной оптической интерференции для коротких дистанций и техники модулирования света для длинных. Высокая временная когерентность газового лазера позволяет подсчитать число полос интерференции для значительно больших оптических путей.

Многие из существующих устройств для интерференционного измерения длины с помощью лазера имеют высокую точность. Точность каждого из них определяется главным образом степенью стабилизации частоты применяемого лазера и реально может быть порядка 10-9 – 10-10.

Высокая интенсивность луча лазера позволяет получить интерференционную картину, если в качестве отражателя в одном из плеч интерферометра использовать поверхность металла. Поэтому с помощью лазеров можно осуществлять также непрерывный интерферометрический контроль размеров деталей в производственном процессе. Весьма перспективным является использование лазеров в многокоординатных устройствах.

Лазерные интерферометры и цифровая техника сделали доступными контроль крупногабаритных изделий по отклонениям размеров, формы и расположения по новым методам оценки. Особое развитие получает голографическая интерферометрия. Голографический метод позволяет записать на фотоэмульсию своеобразную картину волнового поля, которую называют голограммой. Такая запись стала практически возможной с использованием лазера. Голографическая интерферометрия значительно расширяет область интерферометрических измерений и является одним из очень перспективных направлений развития техники линейных измерений. В лазерных интерферометрах цехового назначения применяют лазерный измеритель перемещений ТПЛ-ЭОК1 с устройствами автоматического управления и ЭВМ.

Цифровые растровые системы имеют унифицированную схему и оснастку, блок цифровой индикации. Одновременно информация выводится на специальную шину в двоично-десятичном коде. Имеется кнопка установки нулевого положения показаний, что дает возможность реализации измерений по методу сравнения с мерой. Преобразователь перемещается по стойке. Прибор имеет стойку и измерительный столик, позволяющий проводить измерения, как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости.